广州市天河区石牌街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目采购需求

一、项目概况

为完善石牌街道社区卫生服务中心医疗设备，切实保障辖区居民的就医需求，切实提高接诊能力，最大程度保障辖区居民的就医需求。现通过采用公开招标方式采购医疗设备。

采购包1（广州市天河区石牌街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目）：

- 主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后按要求在30日内完成设备安装调试验收后，并交付给采购人正常使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | - 1期：支付比例100%，货物到采购人指定地点，经安装调试验收合格后，中标供应商提交有效请款文件后5个工作日内采购人支付合同金额的100%。 |
| 验收要求 | - 1期： - （1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物属于医疗器械的，应取得有关医疗器械主管机构的批准文件，证照。 - （2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。 - （3）中标供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。产品说明书及标签要求必须符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）的标准。 - （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范及中标供应商的投标文件中承诺的内容进行验收，必要时邀请相关的第三方专业人员、机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费先由中标供应商垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 |
| 履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 其他 | - / |

- 技术标准与要求

| - 序号 | - 核心产品（“△”） | - 品目名称 | - 标的名称 | - 单 - 位 | - 数量 | 分项预算单价（元） | - 分项预算总价（元） | - 所属行业 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - △ |  | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| - 2 |  |  | 全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统 | 台 | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 工业 | 详见附表二 |

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：全数字彩色多普勒超声诊断仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 一、设备技术要求及参数 序号; 设备名称; 规格参数. 1; 全数字彩色多普勒超声诊断仪; - 用途说明 - 全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它 - 系统技术规格及概述 - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 - ▲≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 - 控制面板可独立旋转、升降及平移 - ▲全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图） - ▲组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 - ▲声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片） - 多级信号处理系统 - 高倍波束并行处理系统 - 探头接口≥5个 - 二维灰阶模式 - 谐波成像模式 - M型模式 - 彩色M型模式 - ▲解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片) - 可选配曲线M型模式 - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） - 组织多普勒成像 - 可选配负荷成像 - 自由臂三维成像 - ▲宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示，提供证明图片） - ▲空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线并附图片) - 斑点抑制成像 - 频率复合成像 - 独立角度偏转 - ▲扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用，提供证明图片） - 实时双幅对比成像 - 高分辨率血流成像 - 精细血流自动识别成像 - ▲一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 - ▲全屏放大 - 局部放大（支持前端、后端放大） - ▲造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头 支持低机械指数造影 双计时器 支持向后存储，≥5分钟电影 支持向前存储 双实时: 实时显示组织图像和造影图像 支持造影击碎 支持斑点噪声抑制 具备混合模式 支持造影图像和组织图像位置互换 支持微血管造影增强功能 支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动） - ▲高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头 凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上； 线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上； - 支持应变式弹性成像 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 - ▲支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能 可以动态显示二维剪切波弹性成像图， 具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。 - 可选配融合成像功能，支持凸阵、线阵探头；支持回放状态下的空间配准；支持标记功能，最多支持20个标记；支持呼吸补偿功能，减少因呼吸或移位而引起的匹配误差；支持三维数据的采集；支持基于三维数据的测量； - 支持Glazing Flow 立体血流 - 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI - ▲自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 - ▲穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供证明图片） - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） - ▲支持手动触摸屏上注释 - 支持手动触摸屏上包络测量 - ▲支持语音注释及播放 - 体位图 - 测量/分析和报告 - 常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 - 全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 - ▲血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析 - ▲支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 - ▲支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 - ▲胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片） - 电影回放和原始数据处理 - 所有模式下可用 支持手动、自动回放 支持4D 电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 - 检查存储和管理（内置超声工作站） - 检查存储 ≥1T硬盘 内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 - 连通性要求 - 支持网络连接 - ▲支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 - ▲通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 - DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 - 视频/音频输入、输出 - 支持ECG/PCG信号 - ≥５个USB接口 - DVD R/W 刻录光驱 - ▲支持移动终端系统：配有专用的app，超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。（提供图片证明） - 系统技术参数及要求 - ▲探头接口≥５个 - 二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1.2- 6.0 MHz 电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz 电子线阵：超声频率3.8-13 MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 ▲最大显示深度:≥38cm（提供图片证明） 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 ▲LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 （可视可调，提供图片证明） 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 - 彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽（提供图片证明） - 频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） ▲取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 ▲偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明） - 心功能自动测量工具Auto EF - ▲配置原厂工作站软件。 - 探头规格 - 频率：超宽频带或变频探头 - 二维、彩色、多普勒均可独立变频 - ▲标配探头中具备腹部探头、浅表探头、心脏单晶体探头、肌骨探头、血管探头。 - 可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头 - 探头频率： 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 - 穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 - 单晶凸阵探头，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72° - 单晶相控阵探头：带宽1.5- 4.5MHz，角度≥90 - 线阵，带宽: 3.8-13 MHz - 声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 - 外设和附件 - 耦合剂加热器 - 储物托架套件 - ▲专业探头放置槽≥7个 - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 - 支持脚踏开关 - 支持生理信号：ECG及PCG - 配置要求与保修要求 11.1.配置腹部探头、浅表探头、心脏单晶体探头、肌骨探头和血管探头 11.2.主机和探头保修三年. 全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统; - ▲产品用途说明 - 满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要 - 系统技术规格及概述 - 系统通用功能 - ▲≥15.6英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180° - ▲操作面板具备物理按键与触摸按键 - 探头接口1个，可扩展到3个 - ▲整机重量＜4.0kg（含电池） - 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） - 获得SFDA和CE认证 - 二维灰阶模式 - 组织谐波成像 - 组织特异性成像 - ▲多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头（提供证明图片） - 频率复合成像 - 斑点噪声抑制成像 - 回波增强技术 - ▲局部图像增强技术 - M型成像模式 - 彩色M型 - ▲解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转（提供证明图片） - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 高分辨率血流成像 - 双实时同屏对比显示 - 自动调节取样框的角度及位置 - 频谱多普勒成像 - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率 - 连续多普勒 - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） - 图像放大技术 - 一键实现全屏放大 - ▲10倍局部放大（支持前端、后端放大） - 超声教学助手 - 测量分析和报告 - 常规测量软件包 - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） - 妇科/产科专用测量软件包 - 心脏功能专用测量软件包 - ▲血管内中膜自动测量 - ，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果（提供证明图片） 6.▲Auto EF射血分数自动测量（提供证明图片） - 电影回放及原始数据处理 - 电影回放 - 所有模式下支持手动、自动回放 - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 - 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） - 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 - 信息管理与存储 - 128G固态硬盘 - 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 - 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 - ▲动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。（提供证明图片） - ▲支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流（提供证明图片） - 连通性 - HDMI、USB3.0接口、网络接口 - 支持数据无线传输 - DICOM3.0系统 - ▲国标220V电源线，采用磁性电源插头，避免意外损坏 - 配置 - 主机1台 - 凸阵探头1把，频率范围：1.2-6.0MHz - 线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz，阵元数≥192. - 二、商务要求 1、交货方式 （1）项目地点：采购人指定地点。 （2）交货时间：合同签订后按要求在30日内完成设备安装调试验收后，并交付给采购人正常使用。 （3）供货方式：中标供应商按要求运货到采购人指定地点卸车、安装、调试，采购人验收完毕。 2、交货要求（技术参数有要求的以技术参数为准） （1）中标供应商须提供原装、全新的、符合国家及该产品的出厂标准的货物，不得以旧货翻新充数，设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确，并按有关要求进行包装及装运。 （2）备件与设备应分开包装，并且这些箱盒适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。 （3）产品的包装应符合相关标准或等同的规定，具有足够的强度，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。 （4）本项目只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。 （5）中标供应商须将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。 3、安装、调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准） （1）中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。 （2）为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。 （3）投标货物的质保期如无特殊说明则一律不得少于3年，质保期从整体验收合格之日起计算，保修费用计入总价。在质保期内，提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。如果有部件损坏，则须在三日内予以更换、维修，新更换的零部件的质保期则从更换日起计。质保期内全部服务费和更换零部件的费用由中标供应商承担，质保期内中标供应商须提供质量“三包”服务。 （4）须为用户提供产品终身的免费技术支持，并须提供常设7天×24小时热线服务，接到产品出现故障报告后4小时内响应，需要现场维修的则在24小时内赶到现场维修并处理完毕。 （5）所有货物保修服务方式均为中标供应商上门保修，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。 （6）在质保期内，中标供应商须对所提供的货物做定期检查和保养。 （7）在质保期结束前，须由中标供应商专业工程师和采购人代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理、并得到采购人代表认可。在修理之后，中标供应商应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。 （8）质保期后，中标供应商应承诺以优惠的价格继续为采购人提供服务，按采购人确认的维修收费标准继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应。 - 三、其他要求 1、供应商提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书, 整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。 2、对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。 3、本项目包括生产、送货及相关配套服务等。 4、供应商必须在投标文件中列表说明所有货物和材料的品牌、产地、参数。 5、供应商所投产品不得侵犯他人知识产权，供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权或其它知识产权的起诉。中标后如果任何第三方对此提出起诉，负责与之交涉并承担由此引起的一切法律及经济损失。 6、本项目为交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于以下全部费用，中标供应商不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件及零配件价）及其它的所有费用，包含仓储费、运输费、装卸费、商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。 - 四、付款方式 1、合同货物送到采购人指定地点交付并完成安装、调试、验收合格后，中标供应商提供进行请款： （1）合同； （2）验收合格报告（加盖采购人公章）； （3）货物清单； （4）中标供应商开具的正式发票。 2、货物到采购人指定地点，经安装调试验收合格后，中标供应商提交有效请款文件后5个工作日内采购人支付合同金额的100%。 3、因本项目采用财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

附表二：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“采购需求 附表一” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |